Приложение № 1

к Договору поставки № ___________

от «_____» _____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов для измерения качества электрической энергии для нужд ООО «Сибирские элект‍‍⁠﻿‍‍​⁠‌‌‍‌‌‍⁠‌﻿﻿⁠​⁠‌﻿‌⁠‍⁠⁠​﻿⁠‌⁠‍⁠⁠‍‌⁠‌‍‌‌​росети»

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

1.  Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Требования к техническим характеристикам товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Парма-РК1.01» | 26.51.45.110-О | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии, предназначены для измерений, регистрации и анализа показателей качества электрической энергии Прибор позволяет выполнить расчет, анализ и оценку соответствия показателей качества измеряемой ЭЭ нормам, установленным ГОСТ 32144-2013, оформление протокола испытаний ПКЭ согласно ГОСТ 33073-2014. Измеряемая величина; Диапазон измерения; Предел допускаемой погрешности измерения. Абсолютной,%; Относительной,%. Установившееся отклонение напряжения основной частоты δUу, %; От не более -30 до не менее +30; Не более ± 0,5; –. Отклонение частоты ∆f, Гц; От не более -5 до не менее +5; Не более ± 0,02; –. Коэффициент n-ой1) гармонической составляющей напряжения КU(n), %; От не более 0,05 до не менее 30; ± 0,15 при КU(n) не более 3%; ± 5 при КU(n) не менее 3 %. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, KU, %; от не более 0 до не менее 30; ± 0,3 при KU не более 3%; ± 10 при KU не менее 3 %. Коэффициент m-ой2) интергармонической со ставляющей напряжения КUig(m), %; От не более 0,05 до не менее30; ± 0,15 при КU(m) не более 3%; ± 5 при КU(m) не менее 3 %. Коэффициент временного перенапряжения Kпер U; От не более 1,1 до не менее 1,3; Не более ± 0,022; –. Глубина провала напряжения δUп, %; от не более 10 до не менее 30; Не более ± 1; –. Длительность провала напряжения ∆tп , м; От не более 10 до не менее 60000; Не более ± 10; –. Длительность временного перенапряжения ∆tпер, мс; От не более 10 до не менее 60000; Не более± 10; –. Интервал времени (хода часов), с/сут; -; Не более ± 5; –. Примечание: 1) – n изменяется от 2 до 50; 2) – m изменяется от 2 до 50 Общие характеристики. Параметр; Значение. Сопротивление электрической изоляции регистраторы; Не менее 2 МОм. Перегрузка по напряжению; Не более 380 В в течение 2 часов. Время установления рабочего режима; Не более 20 с. Потребляемая мощность; Не более 4 В·А. Электропитание; От контролируемой сети переменного тока частотой от не более 45 до не менее 55 Гц, напряжением (220±66) В с коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения не более 30 %. Габаритные размеры; не менее 63 × 121 × 100 мм. Средняя наработка на отказ; не менее 25000 часов. Среднее время работоспособного состояния, после определения неисправности; Не менее 8 ч. Средний срок службы; не менее 10 лет. Нормальные условия применения; температура окружающего воздуха не выше плюс 20 °С; допускаемое отклонение температуры окружающего воздуха не более ±5 °С; относительная влажность воздуха от не более 30 до не менее 80 %; атмосферное давление от не более 84 до не менее 106 кПа. Рабочие условия применения; температура окружающего воздуха от не ниже 0 до не выше плюс 55 °С; относительная влажность воздуха не более 90% при 30 °С; атмосферное давление от не более 70 до не менее 106,7 кПа.. | шт | 1 |
| 2 | «Прорыв-КЭ-А» | 26.51.45.110-О | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии, предназначен для измерения и регистрации характеристик напряжения, силы тока, активной, реактивной и полной мощности, а также временных характеристик и показателей качества электрической энергии Прибор выполняет функции математической обработки и представления измерительной информации, предусматривает различные экранные формы для отображения в удобном виде значений параметров (текущих и архивных, измеренных и вычисленных), их систематизации, выполнения настроек Прибор должен обеспечивать измерение показателей качества электрической энергии (ПКЭ) согласно ГОСТ 32144-2013 № п/п; Параметр; Значение. 1; Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном; Не менее 220/√3 В (100/√3 ) /100 В. 2; Номинальное значение частоты электропитания fnom; Не менее 50 Гц. 3; Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений интервалов времени (хода часов) при отсутствии синхронизации с «Национальной шкалой координированного времени Российской Федерации UTC (SU)»; Не более ±6·10-6 (±0,5 с/сут). 4; Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности приборов при измерении параметров,; Не более 1/2 предела допускаемой основной погрешности на каждые 10 ºС изменения температуры окружающей среды. 5; Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности измерений интервалов времени (хода часов); Не более ±6·10-6 (±0,5 с/сут) на каждые 10 ºС изменения температуры окружающей среды. 6; Входное сопротивление по измерительным входам напряжения; не менее 800 кОм. 7; Электропитание; осуществляется напряжением переменного тока в диапазоне от не более 85 В до не менее 265 В и частотой в диапазоне от не более 45 Гц до не менее 55 Гц. 8; Средний срок службы; не менее 10 лет. 9; Наработка на отказ; не менее 70000 часов. 10; Габаритные размеры; не менее 183х109х35 мм. 12; Нормальное значение температуры окружающего воздуха; Не выше плюс 20 ºС. 13; Допускаемые отклонения от нормального значения; Не более ±5 °С. 14; Нормальная область значений относительной влажности воздуха; От не более 30 до не менее 80 %. 15; Нормальная область значений атмосферного давления; от не более 84 до не менее 106 кПа. 16; Нормальное значение напряжения питающей сети переменного тока; 220 В. 17; Рабочая температура окружающего воздуха; от не более минус 40 до не менее плюс 55 °С. 18; Рабочая относительная влажность воздуха,; не более 90 % при 30 °С. 19; Продолжительность записи информации; не менее 30 суток. 20; Сохранение измеренных показателей качества электрической энергии при отключении питания; в течение неограниченного времени. | шт | 1 |

2. Место поставки: г.Новосибирск, ул.Сухарная, д.96/2, оф.6

3. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 60 календарных дней. Товар поставляется одной партией

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.